Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

- Zadanie nr 1

Dostawa pompy infuzyjnej objętościowej - 1 szt.

| Lp. | Parametry, funkcjonalności - wymagana | Oferowany przedmiot zamówienia, parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowa, niepoekspozycyjna, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji |  |  |
|  | Możliwość programowania pracy w dwóch trybach: objętościowym i wagowym |  |  |
|  | Funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS |  |  |
|  | Zabezpieczona w system alarmów (sygnalizująca okluzję drenu, koniec infuzji, BOLUSA, powietrze w drenie) |  |  |
|  | Biblioteka leków oraz wbudowany system testów |  |  |
|  | Wielostopniowy pomiar okluzji |  |  |
|  | Opcja odłączania czujnika kropli |  |  |
|  | Posiada uchwyt do przenoszenia |  |  |
|  | Możliwość mocowania na statywie, na łóżku lub specjalnej szynie |  |  |
|  | Praca z przyrządami do infuzji |  |  |
|  | W zestawie komplet 5-ciu aparatów do infuzji |  | Zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Możliwość długotrwałej pracy z akumulatora |  |  |
|  | Możliwość odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu i w postaci pliku XML |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |  |  |
| x | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych wraz z aparatami do infuzji od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji, uruchomienia i przetestowania pompy infuzyjnej |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi pompy infuzyjnej |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  | Zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |  |
|  | Wykonawca zobowiąznany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana elementu na kompletnie nowy w przypadku 3 krotnej awarii w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia |  |  |
|  | W przypadku usuwania awarii powyżej 3 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pompy infuzyjnej zastępczej o porównywalnych parametrach |  |  |

- Zadanie nr 2

Dostawa łóżka na stanowisko intensywnej terapii -  2 szt.

| Lp. | Parametry, funkcjonalności – wymagana | Oferowany przedmiot zamówienia, parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowe, niepoekspozycyjne, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Łóżko szpitalne wraz z materacem piankowym w pokrowcu zmywalnym o wymiarach leża 200cm x 90 cm (+/-5cm) wraz możliwością przedłużania leża min. 15 cm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łóżka do montażu wyposażenia dodatkowego minimum na wyposażeniu 2 tuleje do mocowania akcesoriów |  |  |
|  | Łóżko elektryczne, zasilane 230V, 50Hz z sygnalizacją włączenia do sieci regulacją: wysokości , segmentu pleców, segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga |  |  |
|  | Łóżko zabezpieczone w akumulator zabezpieczający jego pracę w trakcie transportu i braku energii elektrycznej, diodowy wskaźnik naładowania akumulatora w panelu sterowania |  |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm) |  |  |
|  | Regulacja elektryczna pleców min 65° oraz regulacja elektryczna uda min 34° Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty Trendelnburga min. 15° |  |  |
|  | Podwójna autoregresja segmentu pleców i ud |  |  |
|  | Kabel sieciowy w przewodzie skrętnym rozciągliwym- nie dopuszcza się przewodów prostych |  |  |
|  | Funkcja CPR segmentu pleców ręczna lub automatyczna |  |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnione panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo zmywalne, możliwe do demontażu, lekkie (od 0,5 kg do 1,0 kg ) odporne na środki dezynfekujące. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. |  |  |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane. |  |  |
|  | Koła jezdne metalowe ocynkowane lub z tworzywa odpornego na uszkodzenia o średnicy 125mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. |  |  |
|  | Hamulec centralny oraz dźwignia nożna dostępna od strony nóg pacjenta, możliwość zablokowania co najmniej od strony nóg. |  |  |
|  | Barierki boczne metalowe lakierowane lub tworzywowe składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek lub tworzywowe zabezpieczające pacjenta przed wypadnięciem. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach. tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Przy regulowaniu oparcia pleców barierki poruszają się wraz z leżem |  |  |
|  | Półka na pościel |  |  |
| X | Łóżko wyposażone w panel sterujący lub pilot z możliwością podświetlenia przycisków w celu łatwej obsługi podczas nocy: min. regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, funkcji przechyłów wzdłużnych, autokontur, pozycja antyszokowa, pozycja krzesła kardiologicznego i pozycja CPR. Panel z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg oraz schowania w półce na pościel. Min. 3 oznaczone innymi kolorami strefy w panelu sterowania w celu bardziej intuicyjnej obsługi. |  |  |
|  | Regulacja elektryczna uzyskiwana przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg : - pozycji krzesła kardiologicznego - pozycji leża CPR - pozycji leża antyszokowej |  |  |
|  | Wyłączniki/blokada funkcji elektrycznych (uruchamiane na panelu sterowniczym dla personelu) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga - pozycji krzesła kardiologicznego. Diodowe wskaźniki informujące o zablokowanych regulacjach w panelu dla personelu oraz w pilocie dla pacjenta. |  |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa oznaczony charakterystycznie: STOP umożliwiający natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pacjenta: - system dźwiękowego alarmu odblokowanych kółek chroniących przed nieświadomym pozostawieniem niezblokowanego łóżka mogącym narazić na upadek na skutek niestabilności - wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu. |  |  |
|  | Diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania dla personelu. Diodowy wskaźnik informujący dodatkowo o konieczności wymiany baterii |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |  |  |
| x | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji, uruchomienia i przetestowania łóżka |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi łóżka |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  | Zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana elementu na kompletnie nowy w przypadku 3 krotnej awarii w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia |  |  |

- Zadanie nr 3

Dostawa wózka reanimacyjnego dla dzieci z wyposażeniem	 - 1 szt.

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia, parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowe, niepoekspozycyjne, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością, łatwy do mycia i odporny na środki dezynfekcyjne |  |  |
|  | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : min.90 cm, max 105cm - Głębokość: min.50 cm, max. 60cm - Szerokość: min.60cm, max 80cm |  |  |
|  | System szufladowy samoczynnie zamykający się |  |  |
|  | Pojemniki szuflad jednoczęściowe ułatwiające mycie i dezynfekcję |  |  |
|  | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka |  |  |
|  | Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami |  |  |
|  | Dostępne wyposażenie w wózku reanimacyjnym - główny blat zabezpieczony z 3-ch stron - wysuwany blat boczny, - uchwyt na butlę z tlenem, - pojemnik do zużytych igieł, – półka pod defibrylator - wieszak kroplówki z regulacją wysokości, – pojemnik na odpady z tworzywa szt. z pokrywą wahadłową – koszyk na akcesoria, – pojemnik na narzędzia, – wyciągane podziałki do szuflad służące odpowiedniej segregacji jej zawartości, – zamek centralny – możliwość oznaczenia szuflad - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje - dzielona nadstawka górna na probówki do pobierania krwi, igły, wenflony itp. |  |  |
|  | Kolorystyka szafki do wyboru, wzornik kolorów dołączony do katalogu produktu |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |  |  |
| x | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
| X | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji. |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. |  | Zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana elementu na kompletnie nowy w przypadku 3 krotnej awarii w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia |  |  |

- Zadanie nr 4

Dostawa Inkubator otwarty  - 1 szt.

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia, parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowe, niepoekspozycyjne, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Stanowisko do resuscytacji o gabarytach maksymalnych podanych poniżej : Długość :1100 mm Szerokość : 800 mm Wysokość : 1900 mm |  |  |
|  | Leże inkubatora z materacem piankowym pokrytym pokrowcem łatwo zmywalnym, niepodgrzewanym dostosowany do wymiarów inkubatora |  |  |
|  | Materac umieszczony tak, aby centrala część znajdowała się pod grzałką |  |  |
|  | Ogrzewacz promiennikowy z obrotową głowicą +/- 180 stopni z wbudowanym oświetleniem umożliwiający dostęp do noworodka i jego pielęgnację od strony główki |  |  |
|  | Źródło ciepła - kwarcowy promiennik podczerwieni. |  |  |
|  | Moc promiennika 700-800 W |  |  |
|  | Ręczna i automatyczna regulacja temperatury. |  |  |
|  | Utrzymywanie nastawionej temperatury z dokładnością min +/- 0,2 °C. Zakres automatycznej regulacji temperatury 34°-39° C |  |  |
|  | Czujnik temperatury wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji. Czujnik pomiaru temperatury skóry. |  |  |
|  | Szuflada na kasetę RTG |  |  |
|  | Przechył leża inkubatora regulowany płynnie, bezstresowo w zakresie min. +/- 13-15o do pozycji Trendelenburga |  |  |
|  | Ścianki boczne z czterech stron łóżeczka: - wykonane z tworzywa bezbarwnego odpornego na UV - odporne na zmywanie w środkach dezynfekcyjnych - odchylane o kąt 180º - szybkie wyjmowanie wszystkich ścianek do mycia (bez użycia narzędzi) - każda ścianka może być oddzielnie odchylana i wyjmowana - zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem ścianek - ścianka górna z 3-ma otworami zaopatrzonymi w uszczelki do mocowania przewodów (jeden otwór górny i dwa boczne) |  |  |
|  | Podstawa jezdna inkubatora osadzona na 4 kółkach z blokadą min. 2 kółek, kółka przewodzące ładunki elektrostatyczne |  |  |
|  | Wieszak do kroplówki mocowany do stelaża inkubatora , rura do zawieszenia pomp infuzyjnych |  |  |
|  | Komunikaty słowne o ustawieniach i alarmach w języku polskim Komunikaty słowne o błędach i awariach |  |  |
|  | Alarm świetlny i dźwiękowy oraz wyłączenie grzejnika w przypadku przegrzania lub niedogrzania Alarm świetlny i dźwiękowy w przypadku uszkodzenia lub odłączenia czujnika temperatury. |  |  |
|  | Wyświetlacz temperatury trójkolorowy o wysokości cyfr min 30 mm zmieniający kolor wskazań w zależności od różnicy temperatury zadanej i mierzonej, |  |  |
| x | Kolumna stanowiska wyposażona w prowadnice do mocowania osprzętu . |  |  |
|  | Półka na dodatkowe wyposażenie |  |  |
|  | Lampa światła punktowego (do oświetlenia miejsca zabiegu) |  |  |
|  | Oświetlenie podstawowe luminescencyjne min. 200 W |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zegar Apgar o następujących interwałach czasowych : 1min, 3min, 5min, 10min sygnalizacja optyczna i akustyczna |  |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości stojaka za pomocą przełącznika nożnego. |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |  |  |
| x | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji. |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. |  | Zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana elementu na kompletnie nowy w przypadku 3 krotnej awarii w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia |  |  |

- Zadanie nr 5

Dostawa wózka reanimacyjnego z wyposażeniem - 2 szt.

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia, parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowe, niepoekspozycyjne, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością, łatwy do mycia i odporny na środki dezynfekcyjne |  |  |
|  | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : min.90 cm, max 105cm - Głębokość: min.50 cm, max. 60cm - Szerokość: min.60cm, max 80cm |  |  |
|  | System szufladowy samoczynnie zamykający się |  |  |
|  | Pojemniki szuflad jednoczęściowe ułatwiające mycie i dezynfekcję |  |  |
|  | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka |  |  |
|  | Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami |  |  |
|  | Dostępne wyposażenie w wózku reanimacyjnym - główny blat zabezpieczony z 3-ch stron - wysuwany blat boczny, - uchwyt na butlę z tlenem, - pojemnik do zużytych igieł, – półka pod defibrylator - wieszak kroplówki z regulacją wysokości, – pojemnik na odpady z tworzywa szt. z pokrywą wahadłową – koszyk na akcesoria, – pojemnik na narzędzia, – wyciągane podziałki do szuflad służące odpowiedniej segregacji jej zawartości, – zamek centralny – możliwość oznaczenia szuflad - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje - dzielona nadstawka górna na probówki do pobierania krwi, igły, wenflony itp |  |  |
|  | Kolorystyka szafki do wyboru, wzornik kolorów dołączony do katalogu produktu |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |  |  |
| x | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji. |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. |  | Zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana elementu na kompletnie nowy w przypadku 3 krotnej awarii w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia |  |  |

- Zadanie nr 6

Dostawa defibrylatora z funkcją AED - 1 szt.

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia, parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Defibrylator wyposażony w uchwyt transportowy |  |  |
|  | Defibrylator wyposażony w 6 odprowadzeń EKG, defibrylację ręczną i AED, LAN, czytnik karty pamięci SD, baterię. |  |  |
|  | Pokrywa wyświetlacza z miejscem na umieszczenie elektrod |  |  |
|  | Karta SD o pojemności min. 4 GB do zapisu EKG, zdarzeń, głosu, dźwięków z otoczenia, parametrów życiowych w celu dokonania późniejszej analizy i interpretacji z możliwością archiwizacji. |  | Zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Elektrody z kablem połączeniowym dla dorosłych i dzieci w tym noworodków i niemowląt. |  |  |
| x | Elektrody mogą zostać użyte do wykonania defibrylacji, zsynchronizowanej kardiowersji, stymulacji, monitorowania parametrów życiowych. |  |  |
|  | Przewód do monitorowania EKG czterożyłowy, długość przewodu min. 2,0 m, |  |  |
|  | Kabel pacjenta do monitorowania minimum 6 odprowadzeń EKG: I, II, III, aVR (- aVR), aVL, aVF |  |  |
|  | Klipsy (2 i 3 rowkowe) do przewodów EKG (8 szt.). |  |  |
|  | Torba na akcesoria do przechowywania |  |  |
|  | Stojak |  |  |
|  | Pasek na ramię |  |  |
|  | Zasilacz 230 V oraz kabel 230 V |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |  |  |
| x | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji. |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. |  | Zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana elementu na kompletnie nowy w przypadku 3 krotnej awarii w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia |  |  |

- Zadanie nr 7

Dostawa pompy strzykawkowej  	- 1 szt.

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia, parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowa, niepoekspozycyjna, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |  |
|  | Czytelny wyświetlacz |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania strzykawek w zakresie pojemności 5-60 ml |  |  |
|  | Możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki |  |  |
|  | Tryb pracy umożliwiający programowanie w jednostkach objętościowych, wagowych, uderzeniowych i wielofazowych. |  |  |
|  | Funkcja podawania dawki uderzeniowej BOLUS |  |  |
|  | System wykrywania okluzji z funkcją Anty-Bolus (ABS) |  |  |
|  | System alarmów |  |  |
|  | Wbudowana biblioteka leków oraz system testów |  |  |
|  | Możliwość odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu i w postaci pliku XML |  |  |
|  | Możliwość długotrwałej pracy z akumulatora |  |  |
|  | Możliwość mocowania na statywie, na łóżku |  |  |
|  | Posiada uchwyt ułatwiający przenoszenie |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |  |  |
| x | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji. |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. |  | Zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana elementu na kompletnie nowy w przypadku 3 krotnej awarii w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. |  |  |

- Zadanie nr 8

Dostawa respiratora  - 1 szt.

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia, parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
|  | Przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt od 5 kg masy ciała (możliwość przełączenia trybu pracy) |  |  |
|  | Minimum 5-cio calowy monitor TFT z natychmiastowym dostępem do niezbędnych informacji |  |  |
|  | Nawigacja za pomocą pokręteł i/lub przycisków |  |  |
|  | Tryby wentylacji : IPPV, CPR, RSI, CPAP z możliwością rozbudowy o dodatkowe tryby. Inhalacja (1-10 l/min) |  |  |
|  | Tryb ratunkowy IPPV- niemowlę, dziecko, dorosły. |  |  |
|  | Rozwijane, proste w obsłudze menu |  |  |
|  | Parametry wentylacje ustawiane automatycznie |  |  |
|  | Filtr wlotowy chroniący urządzenie przed zanieczyszczeniem |  |  |
|  | Zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana płynnie w zakresie 10-65 mbar |  |  |
|  | Wentylacja mieszaniną powietrza |  |  |
|  | Regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej |  |  |
|  | Objętości oddechowa 50 ml – 2000 ml |  |  |
|  | Częstość 5-50 oddechów/ min. |  |  |
|  | Zastawka PEEP regulowana w zakresie 0-20 mbar |  |  |
|  | Alarmy bezpieczeństwa - optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia symulowanego tlenu (powietrza) na przyłączu tlenowym |  |  |
|  | Czas pracy na baterii minimum 10 h |  |  |
|  | Karta SD do przechowywania danych. |  |  |
|  | Zestaw zawiera: przewód pacjenta z zaworem pacjenta, maska nr 5, płuco testowe. Zestaw rur wymiennych. Wbudowany uchwyt do podtrzymywania rur. |  |  |
|  | Przenośny system - metalowa ochronna rama transportowa mieszcząca respirator |  |  |
|  | Zmywalny pokrowiec chroniący cały zestaw przed kurzem z przezroczystą ścianą przednią pozwalającą na podgląd panelu respiratora, zamykany na rzepy, z bocznymi kieszeniami na akcesoria, |  |  |
|  | Zestaw wyposażony w rączkę do przenoszenia w ręku. |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |  |  |
| x | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji. |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. |  | Zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana elementu na kompletnie nowy w przypadku 3 krotnej awarii w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia |  |  |

- Zadanie nr 9

Dostawa ssaka próżniowego lub elektrycznego  - 1 szt.

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia, parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy,niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
|  | Ssak elektryczny , napięcie zasilania 230V/50Hz |  |  |
|  | Prosty w użyciu - sterowanie za pomocą jednego pokrętła |  |  |
|  | Na statywie jezdnym gwarantującym łatwe przemieszczanie |  |  |
|  | W zestawie dwie butle poliwęglowe o pojemności 2 l |  |  |
|  | W zestawie dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów - po 1 sztuce |  | Zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Diodowy panel kontrolny dobrze widoczny zarówno w dzień jak i w nocy. |  |  |
|  | Wysoka wydajność - maksymalny przepływ na poziomie 25 do 40 l / min |  |  |
|  | Wyposażony w funkcję autotestu - w mniej niż 30 sekund sprawdza wszystkie krytyczne dla jego prawidłowego działania parametry: -kontrola drożności, -efektywność zwiększania podciśnienia, -maksymalne osiągalne podciśnienie, -szczelność |  |  |
|  | Wbudowany zasilacz prądu stałego i zmiennego umożliwiający ładowanie akumulatora i zasilanie aparatu z wielu źródeł, również za pośrednictwem uchwytu ściennego |  |  |
|  | Akumulator może być wymieniony w warunkach pozaszpitalnych bez używania narzędzi. |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |  |  |
| x | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji. |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. |  | Zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana elementu na kompletnie nowy w przypadku 3 krotnej awarii w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia |  |  |

- Zadanie nr 10

Dostawa zestawu mebli medycznych - 1 szt.

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia, parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafka lekarska na leki 1 szt. |  |  |
|  | Wykonana z metalu i szkła |  |  |
|  | Posiadająca część dolną z pełnymi drzwiczkami zamykanymi na klucz i jedną półką szklaną z możliwością regulacji wysokości |  |  |
|  | Górna część składa się z drzwi przeszkolonych i dwóch półek szklanych z możliwością regulacji wysokości |  |  |
|  | Szafa na kółkach posiadających blokadę |  |  |
|  | Maksymalny wymiar szafy na leki 1800mmx800mmx435 mm (+/-100mm) |  |  |
|  | Kolorystyka szafki do wyboru, wzornik kolorów dołączony do katalogu produktu |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
| x | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji. |  |  |
|  | Szafka przyłóżkowa – 2 szt |  |  |
|  | Szafka przyłóżkowa - symetryczna - wyposażona w: - szufladę - półkę z drzwiczkami(w drzwiach szafki uchwyt i zatrzask magnetyczny) - blat z możliwością obrotu, wysunięcia i zmiany położenia - kółka z blokadą zabezpieczającą przed niepożądanym przemieszczaniem się szafki. |  |  |
|  | Wymiary szafki (wys.xszer.xgł) 800 x 610 x 420 (+/- 50mm) |  |  |
|  | Kolorystyka szafki do wyboru, wzornik kolorów dołączony do katalogu produktu |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji. |  |  |
|  | Stolik zabiegowy metalowy- 2szt |  |  |
|  | Stolik wykonany z blachy ocynkowanej o gr. co najmniej 0,8 mm i profili metalowych. |  |  |
|  | Posiada kółka umożliwiające przemieszczanie go i ustawianie w dowolnym miejscu. |  |  |
|  | Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich – z blokadą, zabezpieczającą przed przemieszczaniem się stolika. |  |  |
|  | Wymiary +/- 50mm: Wysokość: 880 mm Szerokość: 1000 mm Długość: 600 mm |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
| x | Gwarancja |  |  |
|  | Okres gwarancji na zestaw mebli medycznych.– minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. |  | Zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)